27  Materiály pro termočlánky

Termočlánky  – využití Seebeckova jevu:

Jsou-li spojeny dva vodiče z různých kovů do uzavřeného obvodu a mají-li spoje různou teplotu T1 a T2 , protéká obvodem elektrický proud.

U12

ΔU =U12(T2)  – U12(T1)    (pro  T2 > T1)

U12(T2)

U12(T1)

Zapojení termočlánku Fe – Cu

Referenční spoj na konst. teplotě – obv. 0 °C (voda s ledem)

Měrný spoj (svarová kulička) v tepelném kontaktu s měřeným předmětem jehož teplota se zjišťuje

Na neuzavřeném obvodu lze na koncích vodičů změřit (naprázdno) termoelektrické  – kontaktní napětí ΔU.

Pro malé teplotní rozdíly mezi konci vodičů  ΔT  = T2  – T1   platí pro rozdíl kontaktních napětí

ΔU = U12(T2)  – U12(T1)     přibližně lineární vztah          ΔU = α12 ΔT        =>    α12 = ΔU / ΔT               (V∙K-1; V, K)

α12  – Seebeckův součinitel , termoelektrický koeficient   – kovy:  10-6 až 10-5 V/K,   polovodiče 10-5 až 10-3 V/K

α12  – závisí vždy na dvojici materiálů (dvou kovů, dvou polovodičů)

Termoelektrický článek (termočlánek) -–  dva vodiče z různých materiálů (nehomogenní uspořádání) na jednom

konci svařeny obv. do malé kuličky (čím menší, tím menší setrvačnost teploty) – měřící spoj

mezi studenými konci obou drátů (nespojené) se objeví termoelektrické napětí   ΔU

Velikost termoelektrického napětí   ΔU  závisí na materiálech obou drátů  a rozdílu teplot mezi studeným a měřícím koncem drátů

Požadavky:  – co nejvyšší citlivost termoelektrického napětí  na teplotě

- co největší termoelektrický koeficient (Seebeckův součinitel)  α12   (mV/K)

–      maximální linearita funkce – charakteristiky   ΔU = f(ΔT)

- dobrá mechanická pevnost (nebezpečí přetržení), chemická odolnost, žáruvzdornost,

- dlouhodobá stabilita vlastností, dlouhodobě konstantní hodnota α12

Materiály pro termočlánky

- čisté kovy    Cu – měď,  Fe – železo, Ni – nikl,  Co – kobalt,   Pt – platina, Ir – iridium,

W - wolfram

slitiny pro nízké a střední teploty  (0 – až do 1400 °C)

(zb.  = zbytek do 100 %)

- slitiny pro středně vysoké teploty  (platina rhodiové – PtRh –slitiny)

- termočlánek  Pt   –  90 % Pt + 10 % Rh ,    Pt   –  80 % Pt + 20 % Rh     pro teploty 0 – 1500 °C

- termočlánek     70 % Pt + 30 % Rh   –   94 % Pt + 6 % Rh		  pro teploty 0 – 1700 °C

- slitiny pro vysoké teploty                   (Re – Rhenium)

-       Ir   –    40 % Ir + 60 % Re				pro teploty 0 – cca 2500 °C

  - 95 % W + 5 % Re    –    74 % W + 26 % Re 		pro teploty 0 – cca 3000 °C

-        97 % W + 3 %Re     –    74 % W + 26 % Re 		pro teploty 0 – cca 3000 °C

Vhodné keramické hmoty pro ochranné trubice a kapiláry pro termočlánky

Ochrana termočlánků  – viz obr. – řez termočlánkem

–    izolace obou větví

– keramické korálky (netvoří mechanickou oporu termočlánku, pouze izolace)

– keramické kapiláry  izolují obě větve termočlánku, současně mechanická ochrana termočlánku

oba dráty termočlánku se prostrčí  –  každý jednou kapilárou,  na jednom konci  – měřícím ("horkém")

vyčnívá pouze svár ve tvaru co nejmenší kuličky (co nejmenší setrvačnost) , na druhém konci  –

referenčním ("studeném") vyčnívají konce obou drátů termočlánku pro připojení měřícího

(vyhodnocovacího) přístroje,  nebo pro připojení prodlužovacího (kompenzačního) vedení

–    ochrana celého termočlánku  – vložením celého termočlánku i s kapilárou do kovové nebo keramické trubice s

uzavřeným koncem – pláště

- kovové trubice      – levnější, současně stínění, a nezvyšují příliš setrvačnost teploty

–    keramické trubice  – dražší (pro vysoké teploty jsou ale nezbytné)  zvyšují setrvačnost

teploty, svár termočlánku se může trubice dotýkat (sníží se setrvačnost)

Dráty termočlánku

Plášť – kovová nebo keramická,

na jednom konci uzavřená trubice

Keramická dvoj kapilára

Měřící spoj

(svařené dráty

termočlánku)

Termočlánkový měřící obvod

–  pro méně náročné účely (menší přesnost) není nutné vytvořit referenční spoj a ten udržovat v termostatu na

referenční teplotě (obv. 0 °C  – lázní je voda s ledem)

Místo toho lze oba konce termočlánku zapojit přímo na měřící (zobrazovací) přístroj a měřit přímo

termoelektrické napětí při dostatečně vysokém vstupním odporu měřícího přístroje

Oba dráty referenčního (studeného) konce termočlánku jsou na stejné  referenční teplotě, tj. na teplotě okolí

přístroje, tj. na  je laboratorní teplotě   (ta však kolísá => nepřesnost měření)

Přímé připojení referenčního (studeného) konce termočlánku (referenční teplotou je laboratorní teplota)  na měřící (zobrazovací) přístroj

1 -  měřící (horký) spoj termočlánku

2 -  termočlánek

4 -  měřící přístroj

4

4

Prodloužené připojení referenčního (studeného) konce termočlánku (referenční teplotou je laboratorní teplota)  na měřící (zobrazovací) přístroj

1 -  měřící (horký) spoj termočlánku

2 -  termočlánek

3 -  prodlužovací vedení

4 -  měřící přístroj

–   pro přesná měření teplot je nutno používat termostaty, kompenzační krabice s termostaty atd.

Prodlužovací  vedení   –  vzdálenost od termočlánku k měřícímu stanovišti –  může být jednotky až stovky metrů

–  termočlánkové vedení  –  ze stejných materiálů jako termočlánek

pro levné termočlánky není problém,

pro drahé( Pt  atd.) nelze takto realizovat – velmi nákladné

–  kompenzační vedení   – náhrada termočlánkového vedení  za levnější:

levnější vodiče, které však ve spojích s termočlánkovými dráty nesmí vytvářet další

termočlánky navíc, tzn. na koncích vedení je pouze termoelektrické napětí

vlastního termočlánku, prodlužovací vedení napětí nezmění  – neprojevuje se.

tyto kovové materiály  – slitiny se označují jako kompenzační.

Každému typu (materiálu) termočlánku odpovídá specifický materiál kompenzačního

vedení

(ostatní kovové materiály vytvoří ve spoji s dráty termočlánku další termočlánek,

který bude dodávat další termoelektrické napětí   =>   chybné vyhodnocení   =>

na konce termočlánku nelze napojit dvoulinku z měděných drátů)